# 一、事件相关电位系统

一、同步控制主机接口单元：

1、电位均衡器接口（均压器）：系统包含电位均衡缆线的连接器，可以在测试房间连接到电位均衡器，有助于降低50/60Hz伪迹。

2、电源接口：包含医学标准电源（90-264VAC）

3、分离触发接口：包含分离的触发A和B共两个接口

4、模拟输出接口:包含16通道模拟输出（通过软件配置）

5、SPI接口：包含SPI（串行外设接口）连接

6、Ethernet接口:包含与PC连接的以太网接口

7、COM口:包含为插入连接提供的不少于三个串口

8、非分离触发接口I/O（输入/输出）:包含非分离式8-bit触发输入（8-bit输入）

9、Headbox电源:包含不少于四个与Headbox连接的电源

10、Headbox数据传递光纤接口:包含不少于四个与Headbox连接的光纤口

二、同步控制主机单元技术参数：

1）导联数:160导，其中单级导联128导，并且可以采集32导其他生物电指标，

★2）采样率:≥20，000～80,000 Hz/导，

且512导同步采集情况下不低于20,000 Hz/导，

40导同步采集情况下不低于40,000 Hz/导

3）带宽: ≥DC ～3000 Hz

★4）脑电放大器兼容fMRI核磁环境、TMS环境,并可与眼动系统同步采集

★5）最大支持1200高导联脑电，支持最多30人团体实验，

★6）支持同步采集视频脑电。

7）放大器与同步控制主机之间通过光纤传输数据

8）操作系统： WIN8

9）系统通过ISO9000、ISO13485认证

10）投标公司出具制造厂家或中国总代理针对项目的授权。

三、放大器接口单元：

1、电源接口（连接同步控制主机单元）

2、光纤接口（连接同步控制主机单元）

3、电极帽接口（37 针 D-连接口）

4、双极/电生理同步模块接口（25针 D-连接口）

四、 放大器技术参数

1）导联数:40导，其中单级导联32导，并且可以采集8导其他生物电指标，系统可以通过增加放大器升级到512-1200导。

★2）采样率:≥38,000 Hz/导

★3）带宽: ≥DC ～3000 Hz

★4）脑电放大器兼容fMRI核磁环境、TMS环境,并可与眼动系统同步采集

★5）A/D 转换分辨率: ≥23 Bit

★6）输入阻抗:≥1 GOhms

7）共模抑制比:≥105dB

8）输入噪声:<0.8 μV RMS (0-200 Hz)，<2.0 μV RMS (DC-3500 Hz)

9）高通滤波：0

10）低通滤波：10000Hz

11）灵敏度（DC Mode) : 小于51 nV/bit （AC Mode）:小于0.51 nV/bit

12）输入范围（DC Mode）: ± 430 mV  （AC Mode） : ± 4.3 mV

13）系统增益（DC Mode）:10 （AC Mode）:1000

14）High Level 输入范围: ± 5V or ± 10V

15）输入阻抗显示：1 kΩ to 50 kΩ

16）放大器具有AC与DC两种采集方式，适用于不同的应用领域。

17）每个放大器中具有数字信号处理器，实时硬件过滤；

18）数据传输：电脑与主机间采用TCP/IP协议传输，主机与放大器间采用光纤通信技术；

★19）主机TTL数字触发输入/输出：2跟隔离触发输入/输出线缆，8Bit未隔离的触发输入。